| № | Требуемые характеристики | Требуемые значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к системе получения цифровых рентгеновских изображений |  |  |
|  | Способ регистрации рентгеновских изображений - кассеты с люминофорными запоминающими экранами | Наличие |  |
|  | Автоматическая загрузка в считыватель запоминающего экрана, считывание данных, очистка экрана и выгрузка его в кассету в одном цикле без ручных операций | Наличие |  |
|  | Отсутствие загрузки в считыватель кассеты для исключения попадания внутрь посторонних предметов и жидкостей | Наличие |  |
|  | Форматы кассет для общей рентгенографии: 14 x 17" (35x43 см) 14 x 14" (35x35 см) 11 x 14" (28х35 см) 10 x 12" (25х30 см) 8 x 10" (20х25 см) 24х30 см | Наличие |  |
|  | Формат кассет 35х84 см для ортопедических исследований протяженных органов | Наличие |  |
|  | Формат кассет 15х30 см для дентальных исследований на ортопантомографе | Наличие |  |
|  | Максимальное пространственное разрешение, точек/мм, не менее | 12 |  |
|  | Максимальная матрица цифровых изображений, точек, не менее |  |  |
|  | 14 x 17" (35x43 см) | 4040x4930 |  |
|  | 14 x 14" (35x35 см) | 4040x4040 |  |
|  | 11 x 14" (28х35 см) | 3150x4040 |  |
|  | 10 x 12" (25х30 см) | 2860x3460 |  |
|  | 8 x 10" (20х25 см) | 2280x2870 |  |
|  | 15 x 30 см | 1760x3400 |  |
|  | Градационная разрешающая способность бит/пиксель (уровней шкалы серого) при считывании изображения, не менее | 16 бит (65536) |  |
|  | Допустимость установки считывателя непосредственно в рентгеновском кабинете | Наличие |  |
|  | Требования к электропитанию цифровой системы | 220 В, 1фаза |  |
|  | Вес системы считывания, кг, не более | 40 |  |
|  | Рабочая станция рентгенлаборанта | Наличие |  |
|  | Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Ввод сведений о пациентах на консоли станции: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п. | Наличие |  |
|  | Функция получения сведений о пациентах из электронной регистратуры медучреждения по протоколу DICOM (DICOM Worklist Management SCU) | Наличие |  |
|  | Функция назначения пациента на обследование на любом (одном) из компьютеров медучреждения (электронная регистратура) | Наличие |  |
|  | Функция составления протоколов исследования на основе шаблонов, создаваемых пользователем | Наличие |  |
|  | Функция редактирования шаблонов протоколов | Наличие |  |
|  | Функция импорта протоколов исследования | Наличие |  |
|  | Функция органо-зависимой обработки рентгенограмм – автоматическая обработка поступающих рентгенограмм в зависимости от заданной области исследования, проекции и параметров исследования | Наличие |  |
|  | Функция повторной обработки рентгенограмм – при изменении области исследования и параметров исследования | Наличие |  |
|  | Функция обработки изображений – улучшение контраста мелких деталей изображений с сохранением фотографической широты | Наличие |  |
|  | Функция автоматического удаления зон коллимации на изображении и формирования черной рамки вокруг изображения | Наличие |  |
|  | Функция ручного кадрирования изображения для устранения артефактов коллиматора | Наличие |  |
|  | Функция автоматического обнаружения и подавления артефактов от отсеивающей решетки | Наличие |  |
|  | Функция автоматического уменьшения проявления шумов квантования при малых дозах экспозиции | Наличие |  |
|  | Программа независимой обработки изображений при нескольких экспозициях, проведенных на одной кассете | Наличие |  |
|  | Автоматический подбор яркости и контраста | Наличие |  |
|  | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |  |
|  | Функция измерения размеров, углов, площадей получаемых изображений | Наличие |  |
|  | Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |  |
|  | Наличие функции записи изображений на CD с ПО DICOM Viewer (для просмотра изображений на любом ПК в интерактивном режиме) | Наличие |  |
|  | Функция ведения архива пациентов на CD/DVD | Наличие |  |
|  | Функция импорта изображений в базу данных пациента с CD/DVD | Наличие |  |
|  | Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Store SCU) | Наличие |  |
|  | Программа печати с консоли рентгенлаборанта по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Print SCU) | Наличие |  |
|  | Программа мультиформатной печати | Наличие |  |
|  | Программа редактирования форматов печати пользователем | Наличие |  |
|  | Программа печати изображений в реальном размере (масштаб 1:1) | Наличие |  |
|  | Лицензия на рабочую станцию врача-рентгенолога | 4 шт. |  |
|  | Одновременная работа с базой данных исследований до 4 врачей | Наличие |  |
|  | Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Функция составления протоколов исследования на основе шаблонов, создаваемых пользователем | Наличие |  |
|  | Функция редактирования шаблонов протоколов | Наличие |  |
|  | Функция импорта протоколов исследования | Наличие |  |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |  |
|  | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | Наличие |  |
|  | Функция измерения размеров, углов, площадей получаемых изображений | Наличие |  |
|  | Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний | Наличие |  |
|  | Состав комплекта поставки |  |  |
|  | Считыватель | 1 шт |  |
|  | Кассета медицинская диагностическая 35x43 см для CR-системы | 1 шт |  |
|  | Экран медицинский рентгеновский 35x43 см для CR-системы | 1 шт |  |
|  | Управляющий компьютер с монитором с функциями рабочей станции рентгенлаборанта - оператора системы компьютерной радиографии и рабочей станции врача, | 1 шт |  |